主要商务、技术要求

- 主要技术要求

1. 设备名称:能谱（Energy Dispersive Spectrometer）

2. 功能应用：“能谱仪”是同时记录所有X射线谱的谱仪，是一种测量X射线强度与X射线能量函数关系的设备，可半定量分析元素含量。配套电镜进行元素分布分析（点线面分析），能分析元素在材料表面和内部的分布情况，满足研发和生产的测试需求。

3主要技术要求

3.1 能谱仪参数

3.1.1探测器参数

*探测器：平插式硅漂移（SDD）电制冷探测器，60mm2晶体有效面积。安装在电镜极靴与样品之间，能够获得大于1sr的固体角和至少60°的检出角。

*能量分辨率： Mn Ka保证优于129eV（计数率100,000cps）

F Ka 保证优于67eV（计数率100,000cps）

C Ka 保证优于57eV（计数率100,000cps）

*元素分析范围: Be4～Cf98。（不能偏离）

3.1.2采集数据

SEM 和 STEM 中的样品台可软件控制。

定量线分析功能，定量面分布功能。

基于标准元素数据库的重叠峰元素实时剥离。

图像灰度、对比度自动调节，二次电子像及背散射像可同时采集。

3.1.3控制单元

*具备Live功能，移动样品时，元素谱图与面分布图实时刷新显示，无需在电镜和能谱软件间切换。样品一旦停止移动，自动开启面分布图静态采集模式，得到更高清晰度的面分布图。

*可记录样品预览过的位置，以便随时返回重新分析。快速元素面分布分析，包含每个像素点的能谱信息。

*拥有完备的高低电压定量数据库，20KV和5KV(不能偏离)。

*无需预先设定信号范围或元素范围的X射线信号增强彩色图像。

3.1.4数据处理

*能谱操作软件多线程设计，导航器界面, 支持自定义模式及账户管理，支持分屏显示及远程控制，支持中、英文等多种操作界面。

*能谱仪处理单元与计算机采用分立式设计，探测器可处理最大计数率优于2,000,000 cps。

*谱定性分析：配备完善而精准的原子数据库，包含所有的分析线系(K, L, M 和 N线系)。可自动标识谱峰，可设定自动标定的元素范围，可进行谱重构，对重叠峰进行可视化谱峰剥离。

*定量分析：包含P/B-ZAF和 XPP (θρz)定量算法，可对抛光表面或粗糙表面定量分析。采用定量修正技术，可对倾斜样品进行修正，并增强对轻元素的修正；可以同时得到归一化和非归一化定量结果，可以用化学配位法得到非归一化结果。

*具备全谱面分布和全谱线扫描分析功能。一次面分布分析即可存储样品每一扫描位置 (x, y)的所有元素的信息，用户随后可以在离线状态下从图像上的任何位置重建谱图和面分布图。

*可将电镜图像传输到能谱仪的显示器上，以该图为中心做微区分析，可选择点、矩形等任意不规则区域进行分析；且可提前设定任意多点或区域，能谱依次进行自动分析。

*实验报告: 多种输出格式，单键可生成Word文档，及HTML格式。

售后服务要求：

3.2设备安装、调试和验收。

3.2.1卖方应在合同生效后的1个月内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询。

3.2.2仪器到达用户所在地，在接到用户通知后五个工作日内进行安装调试，直至通过验收。

3.2.3技术培训：在用户所在地对用户进行为期一周的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、日常应用、基本维护等。验收后3-6个月后，可应用户需求组织技术支持工程师到用户处解决用户在使用过程中针对样品遇到的问题进行免费的现场培训。

3.2.4保修期：卖方提供一年的免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算。保修期间维修和所需零部件及人工费用均由厂家负担。

3.2.5维修响应时间：要求在2小时内做出回应并进行电话远程技术支持。无特殊情况在5个工作日内到达用户现场进行维修。

3.2.6要求厂家或授权国内总代理在福建省内有办事处或分公司，并配有专业的维修工程师，在中国设有三个以上固定维修站，保证提供及时优质的售后服务。

3.2.7包含高级功能：ESPRIT Scan/HyperMap/ Reprot，QUANTAX IO-Scan System，MegaLink。（不能偏离）

3.2.8包含现有EBSD和EDS设备的移机，电镜设备和EBSD、EDS设备的法兰接口（不能偏离）

3.2.9离线电子密码狗2个，离线软件支持分析EDS和EBSD功能（不能偏离）。

4.  仪器配置清单，可以参照配置要求同等配置

| 能谱仪 |  |
| --- | --- |
| 数量 | 项目 |
| 1 | 主机 |
| 1 | 大面积分析型SDD探头 |
| 1 | Software软件 |
| 1 | 分析软件 |
| 2 | 密码狗 |
| 1 | EBSD移机 |
| 1 | EDS移机 |

- 其他要求

- 设备款支付方式：

到货前付款比例将不超过合同金额30%。

质保金比例将不低于合同金额10%。

付款方式：①银行转账；②银行承兑

注：付款方式将作为评标重要指标之一，具体将在招标文件里详细体现。

验收方式：

设备投入使用后，按照技术协议工艺条件进行验收。中标单位须在验收时提供详细品质报告，例如部品材质、过程管控等。

供货周期：

合同签订时间开始计算，300天内到货

安装周期： 7 天内完成。